广州市白云区人和镇卫生院

广州市白云区人和镇卫生院关于开展生物刺激反馈仪等一批医疗设备市场调研的公告
广州市白云区人和镇卫生院根据业务发展需要，近期计划采购以下医疗设备，为了解符合临床要求产品的型号、功能、配置、价格、市场占有等情况，特开展市场调研论证，请符合条件的产品供应商积极参与报名。

项目内容

	序号
	采购设备

名称
	单位
	数量
	采购需求概况
	备注

	1
	生物刺激反馈仪
	台
	2
	信息采集通道2-8，支持盆底肌、腹直肌、腰背肌等多部位同时采集，采集信号主要为肌电信号，肌电量程通常为0-500μV或0-1000μV，灵敏度需满足微弱肌电信号（如产后盆底肌）的精准捕捉，避免噪声干扰，采样频率一般≥1000Hz，确保信号采集无失真，高频采样可更精准反映肌肉收缩动态。

刺激类型为低频脉冲电流，常见低频电刺激（TENS、NMES模式），刺激频率范围为1-100Hz，刺激强度范围：0-100mA（或0-100mA峰值电流），支持步进调节（如1mA/步），脉冲宽度：50-500μs，脉冲宽度影响刺激深度，需可调节以适配不同肌肉群（如浅层盆底肌、深层核心肌）。

3.反馈模式：含实时视觉反馈（如肌电强度曲线、数值显示）、听觉反馈（如强度达标时的提示音），帮助用户主动配合训练。 反馈延迟：≤100ms，延迟越低，用户对肌肉收缩的感知越即时，训练效率越高。 内置标准化程序（如盆底肌修复、尿失禁改善、核心训练），程序数量通常≥10种，支持自定义编辑。
4.显示与操作：配备≥7英寸触控屏，支持数据存储（≥1000条用户记录）、USB导出报告。 安全性能符合医用电气设备标准（如IEC 60601-1），具备过流保护、电极脱落报警、超时自动停止功能。 适用部位明确标注适用肌群（如盆底肌、腹直肌、腰背肌）
	

	2
	中耳分析仪
	台
	1
	1.压力范围在 -400daPa至+200daPa，精度为±10daPa，能准确检测中耳压力变化。 压力变化速率有600daPa/秒和200daPa/秒两档可选，可根据实际需求灵活调整。

2.鼓室图测量采用226Hz探测音，声压级范围为70dB-100dB。声顺值测量范围是0.05-2.5ml，能清晰反映中耳的顺应性。

3.声反射测量刺激音频率有500Hz、1000Hz、2000Hz、4000Hz，刺激强度范围为70dB-110dB，步进为5dB。

可进行同侧和对侧声反射测试，有助于评估听觉传导通路及面神经功能。

4.其他特性：具备自动和手动两种操作模式，操作便捷。 能存储至少100个患者的测试结果，方便后续查看和对比。可通过USB接口与电脑连接，实现数据传输和打印。
	

	3
	黄疸经皮检测仪
	台
	2
	1、测量方法:通过使用双光程测量双波长的光学浓度差来确定皮下组织的黄度。

2、测量范围:0.0-25.0mg/dL或0-425u摩尔/升

3、显示屏：液晶显示屏（背光）；数字：3个有效数字:单位:mg/dL、HmouL(可切换)。

4、传感器:硅光电二级管

5、电源:专用镍氢电池

6、可用测量次数:充满电时可使用400次以上

7、保修期3年
	

	4
	婴幼儿智能体重秤
	台
	1
	1.用于儿童保健门诊2岁以下婴幼儿免费称量身长体重。2.具备安全防滑、量程适配、读数清晰等功能，要求合规耐用、操作简便。3.体重测量结果精确到小数点后两位，身长测量结果精确到小数点后一位。5.方便搬运，不需要智能感应度数6.保修期3年。
	

	5
	便携式心电图机
	台
	4
	1.主要功能：12导联心电图、二阶梯实验、运动后检查、RR间期检查

2、心电输入：12导联同步采集，不少于10电极、采样率：不少于16000 Hz
3、支持与公卫系统数据对接，

4、键盘输入：全键盘设计，支持中文拼音输入姓名、年龄、性别、身高等患者信息，支持读卡数据自动识别。

5、支持右胸后壁导联独立分析及18导联ST-Map电压图显示，无需连接后壁与右胸导联即可显示18导联ST-Map电压图

6、操作模式：可自动或手动。自动操作时支持实时或回顾记录，具备自动检测并延长记录心律失常波形，且支持全自动开始记录，记录波形10-24秒可调。
	

	6
	便携式B超机
	台
	1
	1.键盘输入：全键盘设计，支持中文拼音输入姓名、年龄、性别、身份证等患者信息

2、支持读卡数据识别

3、操作模式：可自动或手动。自动操作时支持实时或回顾记录。

4、支持与公卫系统数据对接。
	

	7
	干式生化分析仪（血脂筛查机器）

	台
	3
	建议筛查结果能与公卫系统对接。
可以测 总胆固醇 甘油三酯 高低密度 

误差小
	

	8
	心电图机
	台
	2
	1.ECG输入通道：12导联同步采集

2．输入阻抗：≥50MΩ

3．除颤保护：具有抗除颤电击保护功能8.A/ D 转换：24位

4．灵敏度选择：根据波形幅度动态调整，确保所有波形清晰可见且不超出记录范围。 

5．自动分析功能：能进行十二导联同步分析测量；具有自动诊断功能

6．内置热敏式点阵打印机，可直接外接打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告

7．具有信号质量指示功能，可准确判定接触不良的电极并予以指示

8．自动模式下可以支持10-60S时间的采集记录。

9．内置可充电锂离子电池，充足后可连续待机时间不小于10小时，充分保证出诊和查房使用。

10.整机保修3年
	

	9
	X线骨龄仪
	台
	1
	1.射线发生参数：管电压在40kV - 100kV间精准调节，步长1kV，满足不同检测场景；管电流最大可达60mA ，提供稳定能量输出；电流时间积范围为0.4mAs - 100mAs，偏差小，确保成像质量；固定阳极焦点尺寸2mm，让图像细节更清晰。

2.探测器性能：选用非晶硅无线成像平板探测器，像素间距140×140μm，微小间距捕捉骨骼细微结构；有效成像区域超190mm×280mm，覆盖检测关键部位；空间分辨率在20mm铝衰减体模下不低于2.0lp/mm，保证影像清晰度。

3.骨龄分析能力：支持CHN、TW3、中华05等多种主流骨龄测评标准，精确到0.1岁，满足多样诊断需求；智能AI判读模块快速读片，5秒内出结果，提升基层工作效率。

4.防护安全：配备X射线屏蔽外壳，正常曝光时，设备外表面10cm处辐射剂量当量不超0.5μSv/h，充分保障人员安全。

5.数据接口：具备USB、网线等丰富接口，方便数据传输，能轻松与基层医疗机构信息系统对接，便于管理与存储患者检测数据。
	

	10
	超声骨密度检测分析仪
	台
	1
	1.超声参数：频率一般为0.5MHz±10%，声速测量范围多在2300m/s-4700m/s，通过测量骨骼声速（SOS）和衰减系数（BUA）计算骨密度等指标，SOS误差≤±2%，BUA测试重复性≤5%。

2.测量方式与部位：常采用全干式双向超声波发射与接收技术，支持足跟、桡骨、胫骨等多部位检测，适应不同年龄段需求。

3.探头特性：主频声工作频率0.5MHZ，中心频率1.25MHZ，探头精度≤0.25%，部分采用油囊探头，无需更换，降低维护成本。

4.智能化功能：可自动生成T值、Z值及骨折风险概率等，具备超声图像重建技术，解剖定位精度达亚毫米级（误差<0.5mm）。

5.数据接口：通常有RS-232C等接口，可连接PC机或安卓平板，方便数据传输与管理。
	

	11
	便携式超声骨测量仪
	台
	2
	超声参数：频率一般为0.5MHz±10%，通过测量骨骼声速（SOS）和衰减系数（BUA）计算骨密度等指标，SOS误差≤±2%，BUA测试重复性≤5%。

2.测量方式与部位：多采用全干式双向超声波发射与接收技术，支持足跟、桡骨、胫骨等多部位检测，适应不同年龄段需求。

3.探头特性：部分产品探头主频为1.25MHz±15%等，油囊探头无需更换，降低维护成本。

4.智能化功能：可自动生成T值、Z值，利用图像重建技术使骨骼图像更清晰，解剖定位精度达亚毫米级，误差<0.5mm。

5.可视化屏幕操作，可连接打印机批量出具图文报告，并给与个性化指导。
	

	12
	手持中耳筛查仪
	台
	1
	1.探头信号：探测音频率多为226Hz，频率偏差不大于±3%，声压级不大于90dB。

2.鼓室压力：压力范围一般在-600daPa至+400daPa，精度通常在≤|±100daPa|时为±10%，>|±100daPa|时为±10daPa，压力变化速率可调，如50daPa/s、100daPa/s等。

3.测量范围：耳道容积测量范围一般为0.2ml-5ml，准确度通常为±0.1ml。

4.声反射功能：反射频率有500Hz、1000Hz、2000Hz等，刺激强度范围多为70dB-110dB，步进为5dB或10dB。

5.其他：具备数据存储功能，可存储一定数量的患者信息及测试结果，且支持数据传输，能与电脑连接或蓝牙打印。
	

	13
	3岁以上儿童身高体重秤（非智能非感应）
	台
	1
	1.具备安全防滑、量程适配、读数清晰等功能。2.要求合规耐用、操作简便。3.体重测量结果精确到小数点后两位，身长测量结果精确到小数点后一位。4.方便搬运，不需要智能感应度数。
	

	14
	双目视力筛查仪
	台
	2
	1.测量范围：球镜度在-10.00D至+10.00D，柱镜度为-3.00D至+3.00D，轴位1°至180° ，瞳孔直径3.2mm至9mm，瞳距35mm至80mm，等效球镜度-11.5D～+11.5D。

2.测量模式：支持双眼同时测量与单眼测量，且有正常、高度数两种测试模式。

3.测量效率：测量时间少于1秒，测量距离1米左右 ，并能提示距离是否合适。

4.数据交互：具备Wi-Fi、USB、蓝牙数据接口，可录入、导出数据，还能连接打印机打印A4彩色图文报告或便签报告。

5.操作设计：彩色触控屏，屏幕角度可调节；通过音乐和多彩灯光吸引儿童注视；电池续航能力强，支持边充边用。
	

	15
	智能医用冰箱
	台
	3
	1.温度制冷保持在2-8度。

2.能与省预防接种系统对接

3.能自动弹出疫苗

4.能扫疫苗监管码，能自动出入库统计
	

	16
	抢救车
	台
	2
	存放空间够大，柜桶够多。
	

	17
	心理测评系统
	台
	1
	1.可查看历史计划

2、建档归档记录永久可查

3、完善的预警报告

4、图文并茂简单易懂

5、数据保密
	

	18
	心理CT（prop）
	台
	1
	主要功能：心理CT（心理计算机化断层扫描）是一种通过人机对话方式对心理健康和心理素质进行全面量化评估的系统‌，系统需包含多个心理量表，覆盖感知觉、思维、情绪、意志行为、睡眠、心理发育、性心理、人际关系、学习能力、职业倾向、婚恋家庭问题、心理防御机制、心身疾病及精神障碍等多个维度‌，部分系统可扩展至300个量表，支持焦虑、抑郁、偏执、癔病等心理疾病的筛查，主要功能是评估个体的心理状态、性格特征及情绪问题，通过评估结果帮助医生全面掌握患者心理状况以制定更精准的治疗方案。

诊断模型与准确性：采用Wilks多元逐步判别和贝叶斯概率建立诊断数学模型，诊断符合率需≥85%（Kappa=0.77），假阳性率≤1%，假阴性率：神经症≤2.2%，重性精神病≤4.4%‌。支持症状符合率提示（如70%症状符合率）及危险行为预测（如自杀、暴力、吸毒、酗酒）。

报告与输出：能提供文字描述的心理报告，可直观展示各维度测试结果，并支持自定义调整报告格式与内容；能输出专业报告版本（如精神卫生、心理咨询、司法鉴定等），系统支持生成详细报告。

测谎与效度控制：具备多量表控制的测谎功能，通过效度检查提示测试结果的可靠性‌。

硬件与系统配置：硬件包括心理CT固定/移动诊断终端机、报告打印机、配套电源线等；软件系统包含中央控制主系统、数据交换处理分析系统、诊断终端系统及报告打印系统，支持多量表同时授权。

适用人群‌：覆盖8-99岁中国人常模，支持个体及团体检查（如学生、驾驶员、职业测评等）。

扩展应用场景：适用于精神卫生、心理咨询、司法鉴定、人力资源、婚姻家庭咨询等领域‌，支持无创便捷的在线测评，隐私保护及个性化干预方案生成。
	

	19
	心电监护仪
	台
	1
	1、 导联数量： 通常为3导联或5导联，专业监护室会使用12导联。导联越多，获取的心电信息越全面，心律失常和心肌缺血的诊断能力越强。

   心率 (HR)： 测量范围通常为 30-300 次/分，精度应在±2%以内。

2· 呼吸频率 (RR)： 测量范围通常为 0-120 次/分。

3· 无创血压 (NIBP测量模式： 可设置自动间隔测量（如每5、10、30分钟等）、手动测量和连续快速测量。压力范围： 通常为20-300 mmHg。

4. 体温 (TEMP) 探头类型： 通常为热敏电阻探头。测量部位： 可测量体表温度（如腋下、额头）或核心温度（如直肠、食管）。

   · 测量范围： 通常为 0℃ - 50℃。温差测量： 部分监护仪可同时连接两个体温探头，显示两者温差，用于休克或外周循环监测。
	

	20
	电动吸痰机
	台
	6
	1.常规抽气速率≥15L/min，确保短时间内快速清除气道分泌物，避免患者缺氧；​

2.负载状态下（储痰罐内积液 1/2 时），抽气速率衰减≤10%，保障设备持续稳定运行。​

3.储痰罐规格​

容量≥1000ml，减少频繁倾倒痰液的操作，提升诊疗效率；4.材质为医用级透明聚碳酸酯，耐冲击、耐高温（可耐受 121℃高压灭菌），便于观察痰液性状（颜色、量、黏稠度），同时支持重复消毒使用。​


	

	21
	穿戴式排痰机
	台
	2
	1.穿戴方式：采用柔性腰带式设计，腰带长度可调节（适配腰围60-150cm），兼容成人、青少年患者；​

2.材质要求：接触皮肤部分为医用级亲肤棉（透气率≥30%），外层为防水耐磨牛津布（防水等级≥IPX4），可直接擦拭消毒；​

3.重量规格：设备主体重量≤1.5kg，穿戴后无明显负重感，不影响患者卧床、坐起等日常活动。​

续航与供电：​

4.电池性能：内置可充电锂电池（容量≥2000mAh），单次充满电后，低档位可连续使用≥8 小时，高档位可连续使用≥4 小时；​

5.供电模式：支持充电 + 插电双模式，配备 220V 家用电源适配器（输出电压 12V、电流 1A），充电时长≤3 小时，且充电时可正常使用；​

6.电量提示：显示屏实时显示剩余电量（百分比），电量低于 10% 时自动发出声光提醒（音量≤60dB，灯光为红色闪烁）。​


	

	22
	贴敷式胰岛素泵
	台
	2
	1.输注精度：单次基础输注误差≤±5%，bolus（大剂量）输注最小步进≤0.05U，确保剂量精准。

2.输注模式：支持基础率输注（可设置 24 段及以上分段，每段最小调节单位≤0.01U/h）和 bolus 输注（含常规、方波、双波模式，适配不同饮食场景）。

3.储药容量：储药仓容积≥3mL（对应胰岛素 300U），兼容市售常规胰岛素（如短效、速效胰岛素）。

4.显示与操作：屏幕≥1.5 英寸，支持背光显示（夜间可见），按键或触控操作，支持中文界面及简易模式（适配老年用户）。

5.适配性：重量≤100g，体积≤100cm³（便携性）

6.续航能力：使用可充电锂电池，单次充满电续航≥72 小时（常规输注模式下），支持 USB-C 快充。
	

	23
	小儿海姆立克法教学模型
	台
	1
	1.模拟对象：婴幼儿，建议年龄范围：1-3岁（此年龄段为异物梗阻高发群体）。
2.模型材质：医用级PVC或硅胶，环保、无毒、耐用，触感逼真。- 

3.可进行海姆立克法操作：模型躯干（腹部）结构需能真实模拟腹部冲击感，在正确操作下，模型体内的异物（模拟物）可被冲击弹出。这是评估操作是否有效的关键功能。
4.解剖结构准确：具备逼真的口腔、咽部、气道（食管与气管分离）和横膈膜等解剖标志，便于讲解操作原理。
5.可进行拍背法操作：模型背部设计应支持先期“拍背五次”的操作训练。
6.异物模拟：应配备多种常见小儿异物模拟物（如：小球体、小块状物等）。
	

	24
	除颤仪
	台
	1
	1.除颤波形：双相方波、 是当前的金标准。采购时必须确认。

2.同步电复律：必备功能、用于治疗房颤、房扑等快速性心律失常，而非室颤。设备会同步在R波下降支放电，避免在心脏易损期放电引发室颤。

3. 起搏功能

起搏模式：无创起搏、是医院用除颤仪的标准配置，用于治疗致命性心动过缓。

起搏电流：可调，通常范围在 20 - 200 mA。
	

	25
	心肺复苏模型
	台
	1
	1按压反馈：电子感应，实时显示按压深度、频率、回弹情况。

2.吹气反馈：实时显示吹气量、吹气时间。

3.操作指示灯/语音提示：引导正确操作。

4.可连接电脑和投影仪，进行集体教学和考核。
	

	26
	极超短波治疗仪
	台
	2
	配置2个治疗通道，可同时做2个部位
	

	27
	冲击波治疗仪
	台
	2
	有多个转换头以便用于不同部位。

2.有替换电池。
	

	28
	立体动态干扰电治疗仪
	台
	1
	配置2组各3对电极线。

2.有备用电极线。
	

	29
	电针治疗仪
	台
	10
	有6个输出口

2.配置电源适配器和备用输出线
	

	30
	电脑中频经络通治疗仪
	台
	2
	配备备用零件、电极片
	

	31
	红外线治疗仪
	台
	10
	1.有定时。

2.有底座，底座有轮子。


	

	32
	肌痉挛治疗仪
	台
	1
	配备用零件、电极片
	

	33
	治疗床
	台
	10
	有洞，有扶手。
	

	34
	多体位二折手法床（电动按摩床）
	台
	1
	有洞，有扶手。

2.可升降，调节角度
	

	35
	多功能牵引床
	台
	1
	有备用配件。

2.操作界面简单。
	

	36
	颈椎牵引机
	台
	1
	有备用配件
	

	37
	全自动生化分析仪
	台
	1
	需具备恒速高效（≥1000测试/小时）、带离子模块，开放试剂通道，支持急诊样本优先插入，仪器故障率低。检测项目至少覆盖肝功、肾功、血脂、血糖等常规套餐。具备完善的校准、质控功能及液面感应、探针防撞等安全模块，并能与LIS系统无缝连接。
	

	38
	全自动血细胞分析仪
	台
	1
	需具备全自动进样、CBC+五分类检测能力，测试速度：≧110测试/小时，带体液模式，带CRP模块，报告参数≧37项；体液报告参数≧7项，能提供异常样本标志和复检提示功能，并支持与医院LIS系统联网，实现数据自动传输。
	

	39
	酶标仪
	台
	1
	测试速度：单波长5秒，双波长10秒。
	

	40
	全自动洗板机
	台
	1
	1.残液量：≦1ul/孔 

2.注液准确度：<4% 

3.通道数 ≧4个
	

	41
	纯水机
	台
	1
	1.产水量70L/h；

2.产水水质≥10MΩ·cm（或≤0.1μs/cm）；
	

	42
	成人海姆立克法教学模型
	台
	1
	1.模拟对象：成人。
2.模型材质：医用级PVC或硅胶，环保、无毒、耐用，触感逼真。- 

3.可进行海姆立克法操作：模型躯干（腹部）结构需能真实模拟腹部冲击感，在正确操作下，模型体内的异物（模拟物）可被冲击弹出。这是评估操作是否有效的关键功能。
4.解剖结构准确：具备逼真的口腔、咽部、气道（食管与气管分离）和横膈膜等解剖标志，便于讲解操作原理。
5.可进行拍背法操作：模型背部设计应支持先期“拍背五次”的操作训练。
6.异物模拟：应配备多种常见成人常见异物模拟物
	

	43
	可视喉镜
	台
	1
	1.清晰度： 至少达到720P高清，推荐1080P全高清或更高。高清晰度是辨识声门解剖结构的关键。

2. 视野角度： 镜头视角通常在50°至120°之间。广角视野（如80°以上）有助于获得更全面的视野，减少盲区。

3.抗雾功能： 必须配备有效的防雾技术（如镜头前端加热、防雾涂层、专用防雾剂），这是保证插管成功率的核心功能。

4.低光照性能： 在光线不足的咽喉部，设备应具备良好的低光成像能力，图像不出现过多噪点。
	

	44
	智能互联身高体重测量仪
	台
	10
	1.身高测量方式：超声波测量（高精度温差补偿）

体重测量方式：精密平衡梁式压力传感器称重

测量范围：身高：70~200cm、体重：最大可测300kg

精确度：身高：±0.5cm、体重：±0.1kg

体型：国际通用体格指数（ BMI )

体重准确度等级： III 级分度值：100g（提供证明文件）

语音功能 

保修期3年
	


二、公告有关事项

（一）公告时间：2025年11月11日
（二）报名时间：2025年11月11日至2025年11月13日下午17：00时止。

（三）报名资料递交方式：供应商需在上述时间内提交报名资料清单及要求的文件电子版发送至邮箱：409733833@qq.com。注：其中附件1《设备购置市场调研表》及附件2《设备性能技术参数》需提供电子版（pdf格式和Word格式），本次调研不设现场述标及二次报价。

（四）咨询联系地址及电话：广州市白云区江人二路132号人和镇卫生院三楼设备耗材科，联系电话：020-36015120。
三、报名资料清单及要求

（一）设备购置市场调研表。（详见附件1）

（二）产品配置清单、产品性能技术资料（盖公章）、售后服务承诺书。

（三）同型号设备的用户名单。

（四）产品注册证。

（五）经销公司业务员授权书。

（六）厂家三证及经销公司三证。

（七）销售记录提供中标通知书、合同、销售发票复印件等资料（其他公司销售的亦可）。设备如有配套耗材，应将耗材列清单报价，并提供发票复印件。

（八）产品彩页。

（九）设备性能技术参数（详见附件2）。

附件：1.设备购置市场调研表

2.设备性能技术参数（模板）
广州市白云区人和镇卫生院

2025年11月11日

附件1

设备购置市场调研表

	设备名称
	

	品牌
	
	型号
	

	生产商
	
	企业规模
	大型/中型/小微型

	供应商
	
	企业规模
	大型/中型/小微型

	联系人电话
	

	营业执照
	有□无□
	医疗器械注册证号
	

	医疗器械经营许可证
	有□无□
	授权书
	有□无□

	是否专用耗材
	是□否□
	耗材1：
	报价：

	销售记录：有□无□
	
	医院名称：
	成交价格：成交数量：

	其他医院成交记录：
	
	成交日期：
	

	（数量较多请另附清单）
	
	其他说明：
	

	市场报价
	

	拟供货价格
	

	设备保质保用期（年）：（如分开质保，请注明主机、配件）
	

	配置清单（可另附详细配置清单）
	

	其他说明
	

	                                                       供应商名称：（单位公章）

                                         签名确认：
                                              年      月      日                     


附件2

设备性能技术参数（模板）

用途和功能描述：

（一）

（二）

（三）

配置描述：

（一）

（二）

（三）

主要技术参数描述（能体现产品档次和先进性）：

（一）

（二）

（三）

四、售后服务及其他：

PAGE  


